#### Dózis- ill. dózisteljesítmény-mérők

Összefoglalása

1. Dózis és dózisteljesítmény mérésére egyaránt alkalmas ionizációs kamra érzékelővel dolgozó műszer elvi rajza látható a 1. ábrán. Az alapkészülékhez különböző térfogatú ionizációs kamrák tartoznak, amelyekkel széles tartományban mérhető a röntgen- ill. gamma-sugárzás által leadott dózis, vagy dózisteljesítmény.

Dózis mérésekor a C kondenzátort kapcsoljuk be, amely a mérés ideje alatt fokozatosan (állandó dózisteljesítmény esetén az idővel arányosan) feltöltődik. A kondenzátoron megjelenő feszültség az ionizációs kamrában a sugárzás hatására létrejött töltésmennyiséggel arányos, így az E egyenfeszültség-erősítő utáni műszer kitérése a dózissal arányos.

1. ábra

Dózisteljesítmény mérésekor az R ellenállást kapcsoljuk be a kamra áramkörébe. Ekkor az R ellenálláson átfolyó áramerősség az ionizációs kamrában a sugárzás hatására időegység alatt létrejövő töltésmennyiséggel arányos. Ezért az ellenálláson eső feszültség, és vele a műszer kitérése a dózisteljesítménnyel arányos. Az ionizációs kamra dózismérő sugárzásszint (dózisteljesítmény) ellenőrzésére, vagy pl. terápiás besugárzásoknál a dózis ellenőrzésére használható.

2. Az ionzációs kamra elvén működik az egyéni dózismérésre használható kondenzátor-ionizációskamra, vagy röviden zsebkamra. A kamrát használat előtt megfelelő töltőberendezés segítségével fel kell tölteni. Használat (munka) közben a kamrát érő sugárzás hatására keletkező ionok a kondenzátor töltését csökkentik. A töltés- ill. feszültségveszteség arányos a kapott sugárdózissal. Ennek észlelésére az elektrométert és az elektrométer leolvasására szánt kis mikroszkópot beépítik a doziméterbe. Az egész zsebdoziméter alakja és mérete kb. egy töltőtollénak felel meg. Méréshatára általában 1–5 mGylev, és elsősorban gamma- és röntgensugárdózisok mérésére alkalmas.

3. GM-csöves dózisteljesítmény-mérő. Elvi felépítését a 2. ábra mutatja. A hengeres kivitelű GM-cső előtti fémabszorbensen keresztül a röntgen vagy gamma-fotonok energiájuktól függő valószínűséggel jutnak a csőhöz. Ezért a GM-csőben kialakult impulzusok gyakorisága arányos a dózisteljesítménnyel. (A GM-cső abszorbens nélküli ablakával mérve a készülék béta-sugárzás kimutatására, pl. szennyezettség ellenőrzésére is alkalmas.)

A ratemeter (ejtsd: rétméter) a beérkező impulzusok gyakoriságával arányos feszültséget szolgáltat, így a műszer  kitérése arányos a GM-cső által percenként átlagosan megszámolt fotonok számával. A skálát dózisteljesítményre (Gylev/h) kalibrálják. A mérési határok típustól függően általában 10-1000 Gy/h között változtathatók.

2. ábra

A dózisteljesítmény-mérővel ellenőrizhetjük gamma-sugárzó izotóp-szállítmányok hozzávetőleges aktivitását: a dóziskonstans ismeretében kiszámítjuk, hogy a megadott aktivitásnak adott távolságról mennyi dózisteljesítményt kell szolgáltatni. Ezt az eredményt összevetjük a mért értékkel. Eltérés esetén az utóbbi értékből a tényleges aktivitásra következtethetünk. Jól használható még sugár-szennyeződés felderítésére, izotópkeresésre.

4. Filmdozimétereknél a fotoemulzió energiafüggő érzékenysége és a szövetekétől eltérő elnyelési spektruma miatt különböző energiájú sugárzások dózisának meghatározása eléggé körülményes. Ilyen esetekben speciális kiértékelési eljárást kell alkalmazni. A filmet mindkét oldalról különféle (fém, műanyag) abszorbensekkel fedik le. A 3. ábrán megfigyelhetők az abszorbensek a kinyitott doziméterben. A c-vel jelzett ablakon keresztül az összes sugárzás eléri a filmet, míg a vékony műanyag abszorbens (a) lágy  sugárzást elnyeli, a vastagabb műanyag (b) ezen kivül a lágy fotonokat is elnyeli. A duraluminium  (e) valamint az ón és ólom lemezek kombinációjából álló szűrő (d) a különböző energiájú gammasugárzások elkülönítésére szolgál. Az abszorbensek alatti filmrészletek feketedéséből megkapható az egyes energiatartományok által szolgáltatott dózis, ill. ezekből a teljes dózis.

Minden röntgen- és radioaktív sugárzással dolgozó munkahelyen kötelező a filmdoziméterek használata. Havonkénti csere esetén a központi kiértékelő laboratórium előhívás után megadja az egy hónap alatt elszenvedett dózist.

5. Termolumineszcens dózismérő (TLD). A termolumineszcens (TL) anyagok — mint pl. LiF(Mg+Ti), CaSO4(Dy) — alapanyagának (pl. CaSO4) teli vegyértéksávjából (4. ábra) az ionizáló (pl. gamma-) sugárzás elnyelődésének következményeként elektronok kerülnek — az alapállapotban — üres vezetési sávba, onnét egy részük alapállapotba jut vissza, más részük pedig a tiltott zónabeli diszkrét energianívóra kerül. Ez a nívó az alapanyagot szennyező ill. aktiváló anyaghoz (pl. Dy) tartozik, s erről az alapállapotba való átmenet tiltott; másrészt ez a nívó olyan mélyen van a vezetési sáv alatt, hogy a rákerült elektronok szobahőmérsékleten nem juthatnak termikus energia (20°C-on kT = 25 meV) révén a vezetési sávba. Következésképpen ez az energianívó csapda a belekerült elektronok számára, amelyeknek száma az elnyelt dózissal arányos. A dózis megmérésekor a TL anyagot fel kell melegíteni (fajtától függően 200–300°C-ra): eközben a csapdanívó termikusan kiürül a vezetési sáv felé, ahonnét az elektronok fénykibocsátás közben alapállapotba kerülnek. A kibocsátott fény mennyisége arányos az elnyelt dózissal.

3. ábra

4. ábra

A TL anyag melegítése (5. ábra) az F fűtőtesten történik. A TL fényt egy fotoelektronsokszorozó (FM) érzékeli, amelynek pillanatnyi anódáram-erőssége a TL fény pillanatnyi teljesítményével arányos. A konverter kimenő impulzusainak gyakorisága a FM anódáram-erősségével arányos, így az összimpulzusszám a detektor (és viselője) sugárexpozíciója közben elnyelt dózissal arányos.

5. ábra

A TLD sugárdetektorok különböző kivitelűek lehetnek. Egyik esetben például a TL anyagot por alakban alkalmazzák (néhányszor 10 mg tömegű mennyiséget piciny kapszulába töltve), vagy pasztillát, lemezkét préselnek belőle.

6. Félvezető sugárzásdetektor. A félvezetők vezetőképessége ionizáló sugárzás hatására megnő. Ennek a jelenségnek röviden az a magyarázata, hogy a sugárzásból elnyelt energia révén a vegyértéksáv elektronjai a vezetési sávba gerjesztődhetnek. A gerjesztett elektronok száma az elnyelt dózissal arányos. Ez a jelenség alkalmas elektromos mérőberendezéssel kiegészítve a személyi dózismérésre is használható.